## Slide 1
Protesi di arto superiore: quali novità?
Le amputazioni in clinica della Riabilitazione
Riccione, 21-24 Maggio 2012
Ing. Manuela Di Nicola

## Slide 2
Protesi mioelettriche di arto superiore Stato dell’arte
Il sistema protesico viene gestito tramite l’elaborazione di due segnali elettromiografici
Sistemi applicabili per tutti i livelli di amputazione di arto superiore
Articolazioni attive reperibili sul mercato: gomito, polso, mano
Notes: <number>
Seite <number>

## Slide 3
Protesi mioelettriche transradiali Stato dell’arte
Presa tridigitale con pollice in opposizione
Sistema di controllo proporzionale per la regolazione della velocità di movimento e della forza di presa
Anima funzionale/cosmetica di rivestimento
Possibile combinazione con unità di prono-supinazione attiva del polso

## Slide 4
Mani mioelettriche poliarticolate
La struttura poliarticolata consente un miglior afferraggio da un punto di vista estetico
Tipologie di presa/posizionamento aggiuntive a seconda dei sistemi
Dispositivo terminale compatibile con la componentistica utilizzata con le mani tridigitali
Possibile modifica del posizionamento del pollice

## Slide 5
Sistema protesico transradiale con comunicazione Bus
Sistema di comunicazione che consente a più periferiche di dialogare tra loro
Non si parla di nuovo dispositivo terminale, ma di nuovo sistema protesico

## Slide 6
Mano poliarticolata
Polso multiassiale
Microprocessore
Sistema di accumulatori
Sistema protesico transradiale con comunicazione Bus Componenti strutturali

## Slide 7
Sistema protesico transradiale con comunicazione Bus Mano poliarticolata
Le dita sono composte da materiali rigidi e soffici
Pollice, indice e medio gestiscono attivamente la presa, anulare e mignolo si muovono passivamente
Ogni dito ha un suo proprio asse di movimento, il pollice ne presenta due
Nella mano si hanno due unità motrici:
  Main drive: dedicata al movimento delle dita
  Thumb drive: dedicato allo spostamento del pollice in opposizione e laterale

## Slide 8
Sistema protesico transradiale con comunicazione Bus Polso multiassiale
Flesso-estensione passiva
  Modalità flessibile
  Modalità rigida
Prono-supinazione passiva
  Necessaria una coppia di attivazione di 2,5Nm
  ROM (±175)° dalla posizione neutrale
E’ possibile bloccare il polso in diverse posizioni

## Slide 9
Pone in relazione tutti i componenti del sistema
Viene programmato via Bluetooth tramite software dedicato
Consente la gestione del sistema con 1 o 2 elettrodi e con modalità digitale o proporzionale
Consente la scelta di differenti metodi di commutazione
Sistema protesico transradiale con comunicazione Bus Microprocessore e Sistema di accumulatori
Batteria costituita da tre celle separate Li-Ion connesse da un cavo flessibile e posizionate nell’alloggio protesico
Capacità ca. 1500 mA

## Slide 10
Sistema protesico transradiale con comunicazione Bus Panoramica delle tipologie di afferraggio

## Slide 11
Sistema protesico transradiale con comunicazione Bus Tipologia di presa: Opposizione
Palmo aperto
    Apertura del palmo della mano
  Presa di potenza
    Mano in posizione semi-aperta. Presa stabile utilizzata per oggetti cilindrici di diametro consistente.
  Presa a tre punte
    Presa a tre punte con pollice, indice e medio.
    Utilizzata per prese di precisione di piccoli oggetti.
Forza esercitata: 10N

## Slide 12
Sistema protesico transradiale con comunicazione Bus Tipologia di presa: Laterale
  Presa di potenza
    Presa stabile adatta ad oggetti di medie dimensioni (ad es. sandwich)
  Presa in punta laterale
    Presa dedicata ad oggetti sottili (ad es. carte di credito o fogli).
    Forza esercitata: 7N

## Slide 13
Sistema protesico transradiale con comunicazione Bus Tipologia di presa: Neutrale
  Posizione di riposo della mano
    Configurazione fisiologica da adottare quando la mano non è in uso
  Presa di stabilizzazione
    Con l’aiuto del polso flessibile può essere usata per l’afferraggio e la stabilizzazione
    Forza esercitata: 1,5N

## Slide 14
Sistema protesico transradiale con comunicazione Bus ADL

## Slide 15
Ing. Manuela Di Nicola Specialista di Prodotto Protesi di Arto Superiore e Tecnologie Biomeccatroniche manuela.dinicola@ottobock.com cell. +39 329 6872575
Sistema protesico transradiale con comunicazione Bus ADL
Notes: <number>
Seite <number>

## Slide 16
Ing. Manuela Di Nicola Specialista di Prodotto Protesi di Arto Superiore e Tecnologie Biomeccatroniche manuela.dinicola@ottobock.com cell. +39 329 6872575
Sistema protesico transradiale con comunicazione Bus ADL
Notes: <number>
Seite <number>

## Slide 17
Il nuovo sistema protesico transradiale a comunicazione BUS:
Consente una più rapida elaborazione dei dati rilevati;
La programmazione personalizzata del processore consente ad utenti con abilità differenti di sfruttare al meglio il sistema;
La mano poliarticolata presenta 7 differenti tipologie di afferraggio, portando l’utilizzatore a svolgere compiti nuovi;
I movimenti del polso, combinati con quelli della mano, consentono di svolgere i task con una notevole riduzione degli effetti compensatori;
Al fine di sfruttare al meglio il sistema è fondamentale il training riabilitativo.
Conclusioni

## Slide 18
Grazie dell’attenzione
Le amputazioni in clinica della Riabilitazione
Riccione, 21-24 Maggio 2012
Ing. Manuela Di Nicola